益阳市2022年工地试验室（现场检测项目)信用评价明细表

| 序号 | 试验室 名称 | 母体机构 名称 | 失信行为代码(JJC20****) | 失信行为 | 信用等级或扣分标准 | 实际扣分（分） | 情况说明 | 采信依据 | 最终扣分（分） | 最终得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南和天工程项目管理有限公司S238安化东坪至渠江公路工地试验室 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣3分/类； | 6 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 6 | 94 |
| 2 | 长沙华南土木工程监理有限公司S238安化东坪至渠江公路工程总监办工地试验室 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2011 2020 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣3分/类； | 6 | 原材料进货台账不全；路基弯沉检测未进行季节性修正 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 6 | 94 |
| 3 | 湖南金君工程科技有限公司S238安化东坪至渠江公路工程监控量测 | 湖南金君工程科技有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣3分/类； | 3 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)， | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 4 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司S236安化县龙塘至江南公路工程工地试验室 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 | 2008 2011 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣2分/台，单次扣分不超过20分； 扣3分/类； | 7 | 资江桥桥面附属设施、沥清桥面、桥梁交通安全设施无相关质检、试验资料；工地试验室仪器设备标定过期。 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 7 | 93 |
| 5 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司S236安化县龙塘至江南公路工程监理处工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | 2011 2020 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求；试验检测档案管理不规范。 | 扣3分/类；扣5分/项； | 8 | 沥青路面、交安设施无抽检验收、试验资料；未建立原材料进货台账；需外委试验的原材料未单独外委。 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 8 | 92 |
| 6 | 湖南金君工程科技有限公司S236安化县龙塘至江南公路工程交竣工检测 | 湖南金君工程科技有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 7 | 湖南致力科技工程科技有限公司G207桃江县武谭镇改线工程工地试验室 | 湖南致力工程科技有限公司 | 2008 2011 2019 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求；试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的。 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分；扣3分/类；扣5分/项； | 13 | 1、路基弯沉未按要求进行季节修正；2、工地试验室化学药品管理不符合要求，仪器使用台账未及时登记；3、个别原材料试验频率不够，现场抽查2022年2月18日进场碎石抽检资料未见试验报告； | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 13 | 87 |
| 8 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司G207桃江县武潭镇改线工程A标段监理处工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | 2009 2011 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣3分/类。 | 8 | 需外委试验的原材料未单独外委；标养室温度不满足要求。 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 8 | 92 |
| 9 | 长沙理工检测咨询有限责任公司G207桃江县武潭镇改线工程交竣工检测 | 长沙理工检测咨询有限责任公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 10 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路工程工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | 2009 2011 2019 2020 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的。试验检测档案管理不规范。 | 扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣3分/类。扣5分/项；扣5分/项； | 15 | 工地试验室原材料进货台账与实际不符，路面材料试验频率不满足要求；标养室砼试件入库台账未见；标养室温湿度自控仪未使用，标养室温湿度不满足要求；试验室化学药品管理不符合要求； | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 15 | 85 |
| 11 | 郴州市路盛工程检测技术服务有限公司S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路工程监理处试验室 | 郴州市路盛工程检测技术服务有限公司 | 2008 2009 2019 2020 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测环境达不到技术标准规定要求的；试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的。试验检测档案管理不规范. | 扣2分/台，单次扣分不超过20分；扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣5分/项；扣5分/项； | 14 | 试验室未建立原材料进货台账；路基弯沉未按要求进行季节修正；试验室标养室湿度控制不到位，水泥室封闭不到位，化学药品管理不符合要求； | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 14 | 86 |
| 12 | 湖南省勘测设计院有限公司S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路工程交竣工检测 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 13 | 长沙华南土木工程监理有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程总监办工地试验室 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2008 2009 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测环境达不到技术标准规定要求的； | 扣2分/台，单次扣分不超过20分；扣2分/处，单次扣分不超过10分； | 4 | 路基弯沉未按要求进行季节修正；试验室沥青混合料抽提仪未安装通风设备，水泥沸煮箱未单独放置； | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 4 | 96 |
| 14 | 湖南致力工程科技有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程工地试验室 | 湖南致力科技工程科技有限公司 | 2009 2011 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣3分/类； | 14 | 沥青面层施工未对SBS改性剂掺量进行检测；工地试验室水泥室未安装空调。 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 14 | 86 |
| 15 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程交竣工检测 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |